ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО НАБОРА ДЛЯ      ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА-1.

- НАЗНАЧЕНИЕ.

Набор предназначен для количественного определения интерлейкина-1 (ИЛ-1) человека в образцах сыворотки (плазмы) крови и культуральных жидкостях методом твердофазного иммуноферментного анализа.

- ПРИНЦИП АНАЛИЗА.

Количественное определение ИЛ-1 основано на создании на твердой фазе  96-луночной платы для иммуноферментного анализа комплекса, состоящего из:

- мышиных моноклональных антител, специфически связывающих ИЛ-1 из                                                           раствора;

- ИЛ-1;

- кроличьих поликлональных антител к ИЛ-1;

- конъюгата пероксидазы хрена с козлиными антителами к иммуноглобулинам кролика.

Комплекс формируется при последовательном внесении в плату соответствующих реагентов, избыток которых после инкубации каждый раз удаляется. Количество связавшегося конъюгата, определяющего интенсивность развития окраски в каждой лунке после прибавления раствора хромогена, пропорционально количеству ИЛ-1 в исследуемом образце. Результат анализа вычисляют по калибровочному графику после измерения оптической плотности.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ

1. 	Все компоненты набора не токсичны. Используемая в работе серная кислота (стоп-реагент) обладает раздражающим действием и может вызвать поверхностные ожоги кожных и слизистых покровов.

2. 	Меры предосторожности: соблюдать "Правила устройства, безопасности производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений МЗ СССР" (Москва,1981 г.); не допускать попадания на кожу и слизистые покровы растворов серной кислоты, в случае контакта немедленно смыть их большим количеством проточной воды.

3. 	Набор не содержит инфекционного материала, однако, анализируемые образцы сыворотки могут оказаться инфицированными ВИЧ, гепатитом В, С и др. Поэтому при работе с набором следует одевать одноразовые резиновые перчатки, а проанализированные образцы, посуду и наконечники, контактировавшие с ними, обрабатывать дезинфицирующим раствором.

- ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ     АНАЛИЗА

- Мерные колбы (или цилиндры) и стаканы для приготовления растворов.

- Планшеты или пробирки (стеклянные или пластмассовые) для приготовления разведений исследуемых образцов.

- Дозаторы автоматические, одно- и  многоканальные со сменными наконечниками на 0,05 - 1,0 мл  с погрешностью  измерения объемов не более 5%.

- Дистиллированная вода (ГОСТ 9709-72).

- Фильтровальная бумага.

- Пластмассовые ванночки для работы с многоканальными пипетками или чашки Петри.

- Шейкер.

- Фотометр для ИФА со светофильтром на 450 нм.

## СОСТАВ НАБОРА

- 96-луночная полистирольная микроплата  c иммобилизованными антителами к человеческому ИЛ-1,

- Буфер Р для промывки плат -  21 мл 20-кратного концентрата буфера с детергентом.

- Стандарт ИЛ -1  - лиофилизированный  рекомбинантный ИЛ -1 со стабилизирующими добавками.

- Буфер С для приготовления стандартов – 5 мл.

- Буфер О для образцов – 5 мл.

- Поликлональные антитела - кроличьи поликлональные антитела к ИЛ-1 , в буфере с консервантом, 100 мкл.

- Конъюгат – поликлональные антитела к иммуноглобулинам кролика, конъюгированные с пероксидазой хрена, в буфере с консервантом и стабилизатором, 100 мкл.

- Буфер К для конъюгата – 0,8 мл концентрата.

- Реагент  – раствор ТМБ,  2,5 мл

- Субстрат – стабилизированный раствор перекиси водорода, 12,5 мл

- Стоп-реагент – 0,5 М раствор серной  кислоты.

- ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ.

Все компоненты, необходимые для приготовления реагентов, должны иметь комнатную температуру. Не следует держать реактивы на ярком свету при проведении анализа и хранении.

6-1. 	Промывочный буфер – развести концентрат буфера Р в 400 мл дистиллированной воды.

6-2.	Стандарт ИЛ-1.

При анализе сыворотки крови добавить в пробирку с лиофилизированным стандартом 1200 мкл буфера-С и оставить на 15-20 минут, после чего тщательно  перемешать, избегая пенообразования. Далее 450 мкл полученного раствора в новой пробирке смешать с 450 мкл буфера–С для получения первого стандарта с концентрацией 400 пкг/мл. Приготовить 6 новых пробирок по 450 мкл буфера-С в каждой и сделать серию двукратных разведений, последовательно перенося 450 мкл раствора из пробирки в пробирку начиная с первого стандарта 400 пкг. Полученные стандарты будут иметь концентрацию 400; 200; 100; 50; 25; 12,5 и 6,3 пкг/мл ИЛ-1. В качестве нулевого стандарта (0 пкг ИЛ-1) использовать чистый буфер-С.

При анализе культуральных жидкостей для разведения стандартов вместо буфера-С следует использовать аналогичную по составу культуральную жидкость. Готовые стандарты можно хранить при температуре +4...80 С в течение трех суток.

6-3. 	Раствор поликлональных антител к ИЛ-1 приготовить непосредственно перед внесением в плату из концентрата, перенося содержимое ампулы в 10,1 мл  промывочного буфера.

6-4. 	Буфер для конъюгата – концентрат буфера К перенести в пробирку с 10 мл дистиллированной воды. В случае выпадения осадка солей в концентрате предварительно выдержать ампулу при 37C до полного его растворения.

6-5. 	Раствор конъюгата приготовить, перенося содержимое ампулы в пробирку с 10,1 мл  буфера для конъюгата, приготовленного по пункту 6-4, непосредственно перед применением.

- АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Образцы сыворотки крови рекомендуется хранить при температуре 2-100С не более 48 ч. Для длительного хранения образцы следует заморозить и хранить при - 200С и ниже. После размораживания пробы тщательно перемешать. В случае образования осадка его необходимо отделить центрифугированием. Не рекомендуется оттаивание и замораживание образцов более одного раза.

- ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Все реагенты перед проведением анализа тщательно перемешать и довести до комнатной температуры. Желательно, чтобы каждый образец и стандарт анализировался в дубликате.

8-1.	Подготовить стандарты и исследуемые образцы так, чтобы они были полностью готовы к быстрому  (не дольше 15 минут) внесению в плату.

8-2.	Плату заполнить промывочным буфером (пункт 6-1), внося в каждую лунку 300 мкл, и оставить на 5-10 минут

8-3. 	Удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки 2 раза. При каждой промывке во все лунки добавить по 0,3 мл промывочного буфера, встряхнуть плату на шейкере в течение 5-10 секунд и удалить буфер декантированием. Тщательно удалять остатки жидкости из лунок постукиванием платы в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

8-4. 	При анализе содержания ИЛ-1  в сыворотке внести во все лунки по 50 мкл буфера О для образцов.

8-5. 	Внести в лунки по 200 мкл раствора стандартов (пункт 6-2), образцов сыворотки или культуральной жидкости. Инкубировать 1 час при комнатной температуре на шейкере, после чего оставить на ночь в холодильнике.

8-6. 	Отмыть плату 3 раза по пункту 8-3.

8-7. 	Внести в лунки по 100 мкл раствора поликлональных антител к ИЛ-1 (пункт 6-6). Инкубировать на шейкере 1 час при комнатной температуре.

8-8. 	Отмыть плату 3 раза по пункту 8- 3.

8-9. 	Внести в лунки по 100 мкл раствора конъюгата, приготовленного по пункту 6-5, инкубировать на шейкере 25-30 минут. За 5 минут до окончания инкубации приготовить необходимое количество окрашивающего раствора: смешать субстрат и реагент в отношении 5:1 и поставить в темное место. Использовать только чистую посуду и  наконечники.

8-10.	Отмыть плату 3 - 4 раза по пункту 8-3 и промыть плату под струей дистиллированной воды 3 раза.

8-11.	Внести окрашивающий раствор по 100 мкл в лунки.

8-12.	Наблюдать развитие окрашивания в течение 10-20 минут при постоянном перемешивании платы на шейкере  и остановить реакцию добавлением стоп-реагента (50 мкл/лунку), после чего продолжить перемешивание еще 1 мин и измерить оптическую плотность при длине волны 450нм.

8-13.	Значения оптической плотности в лунке с нулевым содержанием  ИЛ-1 вычесть из всех результатов. Для калибровочных проб построить график зависимости оптической плотности в оптических единицах от концентрации ИЛ-1 в пкг/мл. Определить концентрации ИЛ-1 в анализируемых образцах по их оптической плотности, пользуясь калибровочным графиком. Характерный вид графика представлен на рисунке ниже.

8-14.	При слишком высокой концентрации ИЛ-1 в анализируемых пробах развести их  буфером для стандартов и повторить процедуру определения.

- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Набор хранят и транспортируют при температуре 2-100С. Допускается хранение и транспортирование при температуре до 250С не более 5 суток. Замораживание не допускается.

Срок годности набора реагентов - 6 месяцев со дня выпуска.

- Аналитические характеристики набора

- 10.1.	Коэффициент вариации результатов 10 определений IL-1 в одном и том же образце с использованием набора не превышает 10%.

- 10.2.	Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация IL-1 в  исследуемых образцах не превышает 4 пкг\мл.

10.3. Набор рассчитан на 40 проб, анализируемых в дубликатах.

10.4. Диапазон измерений от 6,3 до 400 пкг/мл.

10.5.	1пкг стандарта ИЛ-1 из набора соответствует 1,35пкг стандарта ИЛ-1 ВОЗ (NIBSC 86/680).

ooo "Цитокин", 
197110, г. Санкт-Петербург, 
ул. Пудожская дом 7, 
тел: (812)230-78-62, 
тел: (812)230-48-88, 
факс: (812)230-49-46. 
email: info@cytokine.ru