ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАКТИВОВ  ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ИНТЕРЛЕЙКИНА-2 ЧЕЛОВЕКА  “ИФА-IL-2”

- НАЗНАЧЕНИЕ

- Набор реактивов “ИФА-IL-2” предназначен для количественного определения интерлейкина-2 человека в исследуемых образцах методом твердофазного иммуноферментного анализа.

- Интерлейкин-2 является Т-клеточным ростовым фактором с молекулярной массой 18000Да. IL-2 продуцируется Т-лимфоцитами, стимулированными IL-1, IL-6, TNF и IFN. IL-2 усиливает пролиферацию клеток лимфоидного ряда и макрофагов, их функциональную активность и секрецию ими других цитокинов.  IL-2 является ключевым фактором в развитии иммунологических реакций.

- ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

- Состав набора:

- комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с рамкой с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к интерлейкину-2, маркирован “Стрипы с моноклональными антителами”;

- 7 калибровочных проб, содержащих известные количества интерлейкина-2 -  0; 10; 30; 60; 125; 250 и 500 пг\ мл, лиофилизованные препараты;

- буферный раствор для разведения проб, маркирован “Буфер для разведения проб”, 1 флакон;

- концентрированный раствор коньюгата анти-IL-2-биотин, маркирован “Антитела”, 1 флакон;

- концентрированный раствор коньюгата авидин-пероксидаза, маркирован  “Коньюгат Е”, 1 флакон;

- концентрированный буферный раствор для промывок лунок,  маркирован “Буфер Р”, 1 флакон;

- субстратный буфер, маркирован “Буфер С”, 1 флакон;

- 10% кислота, маркирована “Стоп-реагент”, 1 флакон;

- раствор тетраметилбензидина,  маркирован “ ТМБ”;

2.2.	Набор “ИФА-IL-2” рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестных и 7 калибровочных проб при  использовании всех стрипов одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости набор может быть разделен на 3 независимые части с различным количеством определяемых проб. В случае дробного применения набор должен быть использован в течение 2 недель после вскрытия компонентов набора.

2.3.	Принцип работы набора. В наборе “ИФА-IL-2” использован “сэндвич”-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации этого варианта использованы два моноклональных антитела с различной эпитопной специфичностью к интерлейкину-2. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе (внутренняя поверхность лунок), второе конъюгировано с биотином. На первой стадии анализа IL-2, содержащийся в калибровочных и исследуемых пробах связывается одновременно с коньюгатом вторых антител - биотин, находящими в растворе и антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. Количество связавшегося коньюгата прямо пропорционально количеству IL-2 в исследуемом образце. На второй стадии анализа в лунки вносят авидин-пероксидазу.

Во время инкубации с субстратной смесью происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связавшихся меченных антител. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочной кривой рассчитывается концентрация IL-2 в определяемых образцах.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ

- Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.

- При работе с набором следует соблюдать “Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР”, Москва, 1982г.

- ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ

- полуавтоматические одноканальные пипетки с изменяемым объемом для отбора жидкостей: от 0,005 до 0,02 мл; от 0,05 до 0,25 мл; от 0,2 до 1 мл; от 1 до 5 мл.

- восьмиканальная полуавтоматическая пипетка, позволяющая отбирать объемы жидкости до 0,3 мл.

- прибор для встряхивания рамки со стрипами (шейкер), позволяющий производить встряхивание с амплитудой колебания 3-4мм и частотой 4-6 Гц при комнатной температуре (+16-250С), либо термостатируемый шейкер, позволяющий производить встряхивание в том же режиме при температуре +370С;

- спектрофотометр, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в стрипах при длине волны 450 нм;

- мерные цилиндры, позволяющие отмерять 10 и 100 мл;

- 2 стеклянных стакана емкостью 20 мл и один - 150 мл;

- дистиллированная вода

- ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

5.1.	Калибровочные пробы готовы к использованию.  Хранить при температуре +4...60 С. После вскрытия флаконов необходимо стандарты разлить по 220 мкл ( чтобы избежать повторного замораживания) и хранить при температуре -200 С не более месяца.

- Стрипы. Вскрыть и установить на рамку необходимое количество стрипов. Оставшиеся стрипы не вскрывать, хранить в герметично закрытом пакете из фольгированного полиэтилена при температуре +2...60C.

- Промывочный буфер. В стакан с 480 мл дистиллированной воды добавить содержимое флакона с маркировкой «Буфер Р». Тщательно перемешать, избегая пенообразования. Хранить промывочный буфер закрытым при температуре +2...80 С.

- Буфер для разведения проб готов к использованию. Хранить закрытым при температуре +2...60 С.

- Раствор антител анти-IL-2-биотин. В зависимости от количества используемых стрипов подготовить необходимый объем однократного раствора антител путем смешивания 40 мкл концентрированного раствора антител с 1 мл промывочного буфера из расчета на один стрип. Однократный раствор антител должен быть использован в течение часа, длительному хранению не подлежит.

- Коньюгат Е. авидин-пероксидаза. В зависимости от количества используемых стрипов подготовить необходимый объем однократного раствора коньюгата путем смешивания 40 мкл концентрированного Коньюгата Е с 1 мл промывочного буфера из расчета на один стрип. Однократный раствор Коньюгата Е должен быть использован в течение часа, длительному хранению не подлежит.

- Субстратная смесь приготовляется непосредственно перед употреблением

- “Стоп-реагент” готов к использованию.

- ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

  - В зависимости от количества определяемых образцов подготовить соответствующее количество реагентов, которые перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной  температуры. В таблице 1 приведены расход реагентов в зависимости от количества используемых стрипов.

  - Внести во все лунки по 0,1 мл  раствора антител, приготовленного по п5.5.

  - Внести в соответствующие лунки по 0,1 мл калибровочных проб или исследуемой сыворотки в дубликатах, внесение образцов не должно занимать более 15 мин. При высоких концентрациях IL-2 пробы разбавить буфером для разведения проб.

  - Инкубировать стрипы при  температуре 37оС в течение 2 часа со встряхиванием.

  - По окончании инкубации удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки три раза. При каждой промывке во все лунки добавить по 0,25 мл промывочного буфера, приготовленного по п.5.3, встряхнуть рамку на шейкере в течение 5-10 сек с последующим декантированием. При каждом декантировании тщательно удалять остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами  в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

  - Внести во все лунки по 0,1 мл раствора коньюгата Е, приготовленного по п.5.6.

  - Инкубировать стрипы при температуре 37оС в течение 30 минут со встряхиванием.

  - По окончании инкубации  лунки промыть (см. пункт  6.5)

  - Перед окраской стрипы желательно сполоснуть дистиллированной водой для более полного удаления не связавшего коньюгата.

  - За 5 минут до окончания инкубации приготовить необходимое количество субстратной смеси (см. Табл.1): в стакан, содержащем субстратный буфер из флакона с маркировкой “Буфер С”, внести необходимый объем раствора тетраметилбензидина из флакона с маркировкой “ ТМБ”. Тщательно перемешать  и поставить в темное место до использования.

ВНИМАНИЕ!!! Чисто вымытый стакан для приготовления субстратной смеси непосредственно перед использованием несколько раз ополоснуть дистиллированной водой. Для отбора необходимых объемов субстратного буфера и раствора ТМБ использовать только новые наконечники.

  - Внести во все лунки по 0,1 мл субстратной смеси и инкубировать стрипы в темноте в течение 15-20 мин в зависимости от степени развития окраски.

  - Добавить во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как и субстратную смесь, по 0,05 мл “Стоп-реагента" для остановки ферментной реакции, встряхивать на шейкере 5мин.

  - Измерить оптическую плотность в лунках при длине волны 450 нм. Рассчитать для каждой калибровочной или исследуемой пробы величину В -В0, где В - среднее значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочные или исследуемые пробы, В0 - среднее значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочную пробу “0 пг\мл”

  - В линейных координатах на масштабной бумаге построить для калибровочных проб график зависимости оптической плотности в единицах оптической плотности (ОП) от концентрации  IL-2 в пг\мл. Определить содержание IL-2 в пробах по калибровочному графику. Характерный вид графика представлен  на рис.1

Таблица 1 Расход реагентов для проведения анализа

|  |  |  |  | Субстратная смесь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество используемых стрипов, шт | Раствор антител, мл | Коньюгат, мл | Буфер Р, мл | Раствор ТМБ, мл | Буфер С, мл |
| 2 | 2 | 2 | 50 | 0,4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 75 | 0,6 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 100 | 0,8 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 125 | 1,0 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 150 | 1,2 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 175 | 1,4 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 200 | 1,6 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 225 | 1,8 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 250 | 2,0 | 10 |
| 11,12 | 12 | 12 | 300 | 2,0 | 10 |

7. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

  - Коэффициент вариации результатов 10 определений IL-2  в одном и том же образце с использованием набора не превышает 10%.

  - Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация IL-2 в  исследуемых образцах не превышает 5 пг\мл.

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА

8.1.	Набор “ИФА-IL-2” должен хранится при температуре 2...60С.

В случае дробного применения компоненты набора необходимо хранить следующим образом;

- концентрат  антител и коньюгата после вскрытия хранить не более одного месяца при температуре +2...60C;

- вскрытые калибровочные пробы хранить не более одного месяца при температуре минус 20оС;

- стрипы в герметичной упаковке из фольгированного полиэтилена хранить при температуре +2...60С в течении всего срока годности;

- “ТМБ”, “Буфер С” хранить в темноте при +2...60С  в течение всего срока годности;

- “Буфер для разведения проб” хранить при температуре +2...60С в течении всего срока годности;

- однократный промывочный буфер хранить в закрытом  сосуде при +2...60С в течение одного месяца.

8.2.	Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции и квалифицированное проведение анализа.

ooo "Цитокин", 
197110, г. Санкт-Петербург, 
ул. Пудожская дом 7, 
тел: (812)230-78-62, 
тел: (812)230-48-88, 
факс: (812)230-49-46. 
email: info@cytokine.ru