ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАКТИВОВ  ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ИНТЕРЛЕЙКИНА-4 ЧЕЛОВЕКА

«ИФА-IL-4»

- НАЗНАЧЕНИЕ

- Набор реактивов «ИФА-IL-4» предназначен для количественного определения интерлейкин-4 человека в исследуемых образцах методом твердофазного иммуноферментного анализа.

- Интерлейкин 4 (IL-4) продуцируется Т-лимфоцитами, стимулированными лектинами либо ФМА. IL-4 имеет молекулярную массу 20000Д.

- IL-4 стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов, костномозговых клеток-предшественников и тучных клеток. IL-4 вызывает экспрессию ряда поверхностных антигенов и индуцирует продукцию отдельных изотипов Ig.

- ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

- Состав набора:

- комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов с рамкой с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к IL-4, маркирован «Стрипы с моноклональными антителами»;

- 7 калибровочных проб, содержащих известные количества IL-4 - 0; 5, 10; 20; 50; 100 и 200 пг\мл,

- аналитический буферный раствор, маркирован «Буфер А», 1 флакон;

- концентрированный раствор коньюгата  анти-IL-4-пероксидаза, маркирован «Коньюгат Е», 1 флакон;

- концентрированный буферный раствор для промывок лунок,  маркирован «Буфер Р», 1 флакон;

- субстратный буфер, маркирован «Буфер С», 1 флакон;

- 10% кислота, маркирована «Стоп-реагент», 1 флакон;

- раствор тетраметилбензидина,  маркирован “ ТМБ”;

  - Набор «ИФА-IL-4» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестных и 7 калибровочных проб при  использовании всех стрипов одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости набор может быть разделен на 3 независимые части с различным количеством определяемых проб. В случае дробного применения набор должен быть использован в течение 2 недель после вскрытия компонентов набора.

  - Принцип работы набора. В наборе «ИФА-IL-4» использован «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации этого варианта использованы два моноклональных антитела с различной эпитопной специфичностью к IL-4 . Одно из них иммобилизовано на твердой фазе (внутренняя поверхность лунок), второе коньюгировано с пероксидазой. На первой стадии анализа IL-4, содержащийся в калибровочных и исследуемых пробах, связывается  с антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. На второй стадии анализа иммобилизованный IL-4 взаимодействует с коньюгатом вторых антител - пероксидаза. Количество связавшегося коньюгата прямо пропорционально количеству IL-4 в исследуемом образце.

Во время инкубации с субстратной смесью происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связавшихся меченных антител. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочной кривой рассчитывается концентрация IL-4 в определяемых образцах.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ

- Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.

- При работе с набором следует соблюдать «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР», Москва, 1982г.

- ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ

- полуавтоматические одноканальные пипетки с изменямым объемом отбора жидкостей: от 0,005 до 0,02 мл; от 0,05 до 0,25 мл; от 0,2 до 1 мл; от 1 до 5 мл.

- восьмиканальная полуавтоматическая пипетка, позволяющая отбирать объемы жидкости до 0,3 мл.

- прибор для встряхивания рамки со стрипами (шейкер), позволяющий производить встряхивание с амплитудой колебания 3-4мм и частотой 4-8 Гц при комнатной температуре (+18-250С), либо термостатируемый шейкер, позволяющий производить встряхивание в том же режиме при температуре +370С;

- спектрофотометр, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в стрипах при длине волны 492 нм;

- мерные цилиндры, позволяющие отмерять 10 и 100 мл;

- 2 стеклянных стакана емкостью 20 мл и один - 150 мл;

- дистиллированная вода

- ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

5.1. 	Калибровочные пробы. Во флаконы с калибровочными пробами добавить по 1,0 мл дистиллированной воды, выдержать в течение 20  мин. и затем тщательно перемешать до полного растворения, избегая пенообразования. Хранить при температуре +4...80 С в течение трех суток; при необходимости более длительного хранения разлить по 240 мкл ( чтобы избежать повторного замораживания) и хранить при температуре -200 С не более месяца.

5.2.	Стрипы. Вскрыть и установить на рамку необходимое количество стрипов. Оставшиеся стрипы не вскрывать, хранить в герметично закрытом пакете из фольгированного полиэтилена при температуре +2...80 С.

5.3.	Промывочный буфер. В стакан с 480 мл дистиллированной воды добавить содержимое флакона с маркировкой «Буфер Р». Тщательно перемешать, избегая пенообразования. Хранить закрытым при температуре +2...80 С.

5.4.	Буфер А  готов к использованию. Хранить закрытым при температуре +2...80 С.

5.5.	Коньюгат Е анти-IL-4-пероксидаза.. В зависимости от количества используемых стрипов подготовить необходимый объем однократного раствора конъюгата антител путем смешивания 40 мкл концентрированного раствора конъюгата антител с 1 мл промывочного буфера из расчета на один стрип. Однократный раствор конъюгата антител должен быть использован в течение часа, длительному хранению не подлежит.

5.6.	Субстратная смесь приготовляется непосредственно перед употреблением

5.7.	«Стоп-реагент» готов к использованию.

- ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

6.1.	В зависимости от количества определяемых образцов подготовить соответствующее количество реагентов, которые перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной  температуры. В таблице 1 приведены расход реагентов в зависимости от количества используемых стрипов.

- 6.2.	Внести во все лунки по 0,10 мл  «Буфер А»

- 6.3.	Внести в соответствующие лунки по 0,10 мл калибровочных проб или исследуемой сыворотки в дубликатах, внесение образцов не должно занимать более 15 мин.

- 6.4.	Инкубировать стрипы при  температуре 37оС в течение 2 час со встряхиванием

- 6.5.	По окончании инкубации удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки пять раза. При каждой промывке во все лунки добавить по 0,3 мл промывочного буфера, приготовленного по п.5.3, встряхнуть рамку на шейкере в течение 5-10 сек с последующим декантированием. При каждом декантировании тщательно удалять остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами  в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

- 6.6.	Внести во все лунки по 0,1 мл раствора коньюгата Е , приготовленного по п.5.5.

- 6.7.	Инкубировать стрипы при температуре 37оС в течение 60 мин. со встряхиванием.

- 6.8.	По окончании инкубации  лунки промыть ( см. пункт  6..5 )

- 6.9.	Перед окраской стрипы желательно сполоснуть дистиллированной водой для более полного удаления не связавшего коньюгата.

- 6.10.	За 5 минут до окончания инкубации приготовить необходимое количество субстратной смеси: в стакане, из расчета на 1 стрип мерно отобрать 1 мл субстратного буфера из флакона с маркировкой «Буфер С» и добавить 0,2 мл раствора тетраметилбензидина из флакона с маркировкой “ ТМБ”.  Тщательно перемешать  и поставить в темное место до использования. ВНИМАНИЕ!!! Чисто вымытый стакан для приготовления субстратной смеси непосредственно перед использованием несколько раз ополоснуть дистиллированной водой.

- 6.11.	Внести во все лунки по 0,1 мл субстратной смеси и инкубировать стрипы в темноте в течение 15-20 мин в зависимости от степени развития окраски.

- 6.12.	Добавить во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как и субстратную смесь, по 0,05 мл «Стоп-реагента" для остановки ферментной реакции, встряхивать на шейкере 5-10 мин.

- 6.13.	Измерить оптическую плотность в лунках при длине волны 450 нм. Рассчитать для каждой калибровочной или исследуемой пробы величину В -В0, где В - среднее значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочные или исследуемые пробы, В0 - среднее значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочную пробу «0 пг\мл»

6.14.	В линейных координатах на масштабной бумаге построить для калибровочных проб график зависимости оптической плотности в единицах оптической плотности (ОП) от концентрации IL-4 в пг\мл. Определить содержание IL-4 в пробах по калибровочному графику. Характерный вид графика представлен  на рис.1

- 6.15.	Если оптическая плотность исследуемого образца выше оптической плотности максимальной точки калибровочной кривой, то исследуемый образец при проведении повторного анализа следует раститровать в «буфере А».

Таблица 1. Расход реагентов для проведения анализа

|  |  |  |  | Субстратная смесь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество используемых стрипов, шт | Буфер А, мл | Коньюгат, мл | Буфер Р, мл | Раствор ТМБ, мл | Буфер С, мл |
| 2 | 2 | 2 | 50 | 0,4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 75 | 0,6 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 100 | 0,8 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 125 | 1,0 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 150 | 1,2 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 175 | 1,4 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 200 | 1,6 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 225 | 1,8 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 250 | 2,0 | 10 |
| 11,12 | 12 | 12 | 300 | 2,0 | 10 |

- АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

- 7.1.	Коэффициент вариации результатов 10 определений IL-4 в одном и том же образце с использованием набора не превышает 10%.

- 7.2.	Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация IL-4 в  исследуемых образцах не превышает 2 пг\мл.

- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА

8.1. Набор «ИФА-IL-4» должен хранится при температуре 2...80С.

В случае дробного применения компоненты набора необходимо хранить следующим образом;

- концентрат коньюгата после вскрытия хранить не более одного месяца при температуре +2...80C;

- калибровочные пробы хранить не более одного месяца при температуре минус 20оС;

- стрипы в герметичной упаковке из фольгированного полиэтилена хранить при температуре +2...80С в течении всего срока годности;

- «Субстрат ТМБ», «Буфер С» хранить в темноте при +2...80С  в течение всего срока годности;

- «Буфер А» при температуре +2...80С в течении всего срока годности;

- однократный промывочный буфер хранить в закрытом  сосуде при +2...80С в течение одного месяца.

8.2.	Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции и квалифицированное проведение анализа.